附件2

空气压力治疗系统参数要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 商务要求 | 投标设备要有完备的医疗器械注册证及医疗器械注册登记表,同时要求配套使用的肢体压力套有独立的医疗器械注册证,投标公司需要具备投标产品对应的医疗器械经营许可证。 |
| 02 | 性能要求 | - 采用序贯加压模式，压力气囊由远端向近端梯度加压,并同时放气； - 压力范围：20-80mmHg可调； - 治疗时间：15、30、45、60、90min可调； - 循环模式：自动连续循环； - 配有把手和床头挂钩，便于转运与使用； - 一键式操作，自动化程度高； - ★压力值可锁定，防止临床医护人员的误操作； - 仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气，确保使用安全； - ★压力套采用“瓦片式”层叠结构设计，使压力分布更均匀，避免挤压损伤，增加患者的舒适感； - ★压力套采用降落伞布料制作而成，穿戴舒适，可重复使用，使用寿命长，易于清洗、消毒； - ★足腿套、小腿套、膝腿套、全腿套、臂套等多种型号规格可供选配，满足临床不同需求； - ★可复用型压力套和单人专用型压力套可供临床选择,满足医院感染控制对不同患者的使用要求，单人专用型压力套有独立的耗材注册证； - 工作时噪声≤58dB,不影响患者正常休息； - 电压/功率/频率: 220V/36VA/50Hz； - ★主机重量仅为0.8Kg，小巧轻便，方便携带转运。 |
| 03 | 售后服务要求 | 1.设备主机提供二年的免费保修服务； 2.设备故障响应时间最长不超过24小时； 3.如现场无法完成设备维修则需把设备寄回本公司进行维修，承诺设备维修期不超过15个工作日。 |

备注：“★”为重要参数