附件2：

产品参数及配置清单

一、控制器（子宫切除器主机）技术参数：

1、产品特性及组成

产品由控制器、手持马达（可拆卸式）、连接线、电源连接线组成。

1.1控制马达转速调节范围为：45-205转/分，可在规定的范围内调节转速，有数码管限时转速数值。

※1.2手持马达应为可拆卸式。最大输出的转距不小于16N·cm，且转速下降不得大于20%，对碎宫器的夹持力不小于20N，与碎宫器应装卸方便，锁止可靠，无卡滞或打滑的现象。

1.3转动时在距刀管头端6mm处，径向跳动量不大于2mm。

1.4手持马达正常工作时，温升不超过25℃，工作时的噪音不大于60dB。

1.5马达连接线使用三线回路保护，减少马达的损坏率。

1.6电动子宫切除器的电器安全性能符合GB9706.1和GB9706.19的要求。

1.7电动子宫切除器的环境试验符合GB/T14710的要求。

1.8电动子宫切除器的电磁兼容性符合YY0505的规定。

2、防电击类型分类：I类、BF型

3、对进液的防护程度分类：IPX0

4、设备的额定电压和频率：~220V，50Hz 
　  5、设备的输入功率：120VA

二、. 器械结构组成：

子宫切除器成套手术器械由切除刀管、量棒、拨棒、子宫肌瘤钻、引导棒、宫颈钳、举宫器、扩张器、转换器、带保护穿刺套管及抓钳等组成。

三、性能指标

1、与患者接触部分所用的材料为医用不锈钢，符合YY0294.1的要求。

2、切除刀管、抓钳头部应经热处理，其硬度为300HV0.2～800HV0.2。

3、表面粗糙度Ra值为：刀头、刀管和钳头、钳杆应不大于0.8μm，其余部位应不大于1.6μm。

4、手术器械外表面应光洁、圆滑，无锋棱、毛刺、裂纹、伤痕及明显的凹凸缺陷。切除刀管齿应清晰、完整，不得有缺齿、烂齿现象。

四、 使用性能

1、钳的铆钉应牢固地铆合在相应的部位上，不得有松动和脱落现象，鳃轴螺钉应牢固地固定在鳃部的一片上，当钳子开闭时，螺钉不得跟动。

2、切除器刀管头部的刃口应锋利，具有良好的切割性能。

3、闭孔器应能顺利地插入阴式切除刀管内，不得有卡滞现象。

4、量棒上的刻度应清晰完整，不得有模糊现象；

5、抓钳应开闭自如，夹持可靠，闭合时不应有错位、偏歪和张口现象。

6、抓钳张开角度应不小于45°。

7、手术器械各连接部位应牢固可靠，焊接部位应焊缝平整，无虚焊、漏焊、堆焊缺陷。

※8、穿刺套管的密封帽应有良好的密封性，经4kPa气压，应无泄漏，前端带保护设计功能，防止意外损伤正常组织，在与气腹标本袋结合使用中，防止标本袋壁划破，造成病变组织等渗漏。

9.标本袋采用单孔设计且操作简易，充气后内窥镜可由袋侧壁孔插入，在镜下观测切除病变组织。

五、耐腐蚀性能

手术器械应具有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

电动子宫切除器应在带保护标本袋中，对腹部病变组织完成切除，能成功解决传统手术器械存在的残留物无法彻底取净的问题，避免了医源性肿瘤在腹盆腔内种植转移的风险。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器 | 主机（带三孔输出） | 1 | 台 |  |
| 2 | 手持马达（电机） | 可拆卸 | 1 | 只 |  |
| 3 | 妇科连接线 | 三孔连接 | 1 | 根 |  |
| 4 | 手持马达（机头） |  | 1 | 只 |  |
| 5 | 切除刀管 |  | 2 | 支 |  |
| 6 | 转换器 |  | 1 | 只 |  |
| 7 | 扩张器 |  | 1 | 支 |  |
|  | 合计 |  | 8 | 件 |  |