附件2：

二氧化碳孵育培养箱

- 类型：气套式触摸屏

- 外形尺寸≧（L×D×H）：700mm×660mm×1100mm

工作室尺寸≧（L×D×H）：470m×470mm×710mm

- 公称容积≧160L，隔板：≧2块，数量可增加

- 额定功率≧650W

- 控温方式：PT100，控温范围：Rt+5--60℃

- 温度波动：±0.2（@37）℃，温度均匀性：±0.3（@37）℃

- CO2控制方式：IR红外线传感器（VAISALA）,提供NIST校准证书

- 浓度控制范围：0--20（vol%），浓度控制误差：±0.1（vol%）

- 浓度均匀性：±0.2（vol%）

- 环境温度：5—30℃，建议25±2℃

- 过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%

- 电源电压：AC220/110V

- 数据存储 :USB接口

- 界面显示：≧7.0寸触摸屏

- 灭菌方式：UV灭菌

- 内腔各面采用铝箔包裹的硅橡胶电热丝加热器，升温快温度均匀性好。

- 温度传感器，温度采集技术优秀，响应快、抗干扰能力强。

- 二氧化碳的控制采用稳压阀、电磁阀控制系统，阀体采用高精度进口产品。

- 专业定制电磁阀能够灵敏感应CO2气体；配备门控开关

- 为高精度红外线传感器，具有自动校准功能。

- 防止冷凝水技术，外门环温传感器对外门温度独立检测、调节。

- 紫外线杀菌灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒。

23.安全保护：人员：配置漏电流、过电压保护器；样品：超出设置温度1℃启动超温报警；浓度超高报警